购置动态心电记录盒项目技术参数或服务要求（更正后）：

	项目编号
	项目名称
	数量
	单位
	产地来源

	BYC-2024-ZS040
	购置动态心电记录盒
	12
	台
	国产

	技术参数或服务要求

	序号
	产品名称
	数量及单位
	技术参数或服务要求

	1
	动态心电记录盒
	12台
	一、记录盒主要功能和技术要求：

1、标准 12 导联（同时支持，同步三导联采集、同步十二导联采集）；

2、可支持连续记录 12 导联≥3 天，三导联连续记录时长≥7 天；

3、多通道采集起搏器信号，可识别最小脉宽 0.1ms,最小幅值 1mv 起搏脉冲信号；

4、支持特殊事件按钮，按键防止误操作；

5、导联连接正常时，记录盒具备自动开始记录功能；

6、自动检测起搏器；

7、SD 卡存储心电数据，SD 卡容量≥4GB，可连续采集≥3 天数据，每个记录盒同时配≥2 张 SD 卡；

8、支持安全读卡器采集数据，使用加密协议读取数据，动态心电系统接入医院内网，USB 口封闭时可通过安全读卡器读取动态数据；

二、分析软件功能要求：

1、智能化算法，自动分析并调整分析参数；

2、一键自动分析房颤房扑；

3、支持同屏显示 24 小时时间 RR 间期散点图、劳伦斯散点图、心搏叠加图以及对应的心电图条图，定位具体心搏，散点图逆向联动技术；

4、分析软件同时兼容单导、3 导、12 导联记录盒，可在同一界面下分析， 采用多通道同步分析方式；

5、支持登记心电检查单基本信息；

6、支持软件定时自动备份功能，病例数据可通过文件夹格式、压缩包形式导入,导出；

7、支持一站式打印操作，多种报告格式，可由医生根据所需模块自定义报告格式，生成最终报告；

8、支持直方图分析：包括 R-R 间期、N-N 间期、N-V 间期、N-S 间期、N-J 间期、R-S 间期、S-S 间期、S-N 间期、S-R 间期、R-V 间期、V-V 间期、V-N 间期、V-R 间期、RR 间期比、心率直方图等；

9、支持独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败；

10、支持心率变异性(HRV)分析；具有心率震荡（HRT）、心率减速力（DC）、T 波电交替（TWA）、QT 离散度、心电向量图（VCG）、心室晚电位（VLP）、睡眠窒息（SAP）的自动分析功能；

11、与医院的电子签名系统整合,实现电子签名的授权管理；

12、与医院的电子病历系统接口集成,将完成的报告推送到平台；

13、将完成后的报告上传到报告心电网络化平台服务器；

14、与医院现有的 HIS 系统集成,提取患者信息.患者信息的自动填写/核对；

15、动态心电数据网络存储模式开发,实现所有病例集中管理,实现自动分发/上传,随时查询调阅打印动态心电病例和报告；

16、提供历史报告的快速查询/用户权限管理/网页版打印功能支持等；

17、实现按照病人信息/病例信息/时间/诊断结论等关键词查询筛选病例,并对筛选病例结果进行统计分析,支持将筛选统计结果导出为 Excel 等格式输出和Web 页面中以直方图/饼图/趋势图等方式加以展示；

18、危急值预警功能：可根据需求设置危急值检测阈值参数,支持采集数据完成后自动提示危急值信息并使用特殊醒目的颜色标记符合危急值条件的病例，并推送的院内电子病历平台；

19、提供技术支持，免费升级软件、协助医院信息化要求（如 6 级病历要求），构建结构化动态心电图报告；

20.按科室需求，单独提供配套教学软件；

三、其他要求：

1、配置（至少包含）：动态心电记录盒12台。动态心电采集分析工作站1套（含高性能电脑主机1台、显示器1台、采集分析软件1套、黑白激光打印机1台），办公桌1张，办公椅1把；

	商务要求

	1. 保修：整机（含软硬件）保修≥2年


